LB-2080 污染源真空气袋采样器说明书

安装、使用本产品前，请详细阅读本使用说明书

目录

1．概述	5

2.主要特点	5

3.主要技术指标	6

3.1基本参数	6

3.2 仪器技术指标	6

3.3测量气体	6

4. 工作条件	7

5. 使用方法	8

5.1  测量前准备	8

5.2 开机	8

5.3 测量	9

5.4 设置	10

5.5 存储	11

5.6 校准	11

5.7 调零	12

5.8 标定	12

感谢您选用LB-2080污染源真空气袋采样器，在使用仪器前，请您仔细阅读本使用说明书，从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息，这会有助于您更好的使用仪器。

如果您有好的建议或需要我们提供更进一步的服务，请按以下方式与我们联系：

仪表一部  400-6086-707

仪表二部  400-9929-113

室内环保  400-6316-707

网址：http://www.qdloobo.cn

厂址：山东青岛市城阳区金陵工业园锦宏西路与路博路交接口路博1号门。

注意：

1.仪器适用于非防爆场合！

2.仪器使用前务必确认电源为 AC220V 50Hz 电源或使用内部16.8v电池供电，防止误接其他电源损坏仪器，甚至造成 人身伤害！

3.使用交流电源时，电源接地线应接地良好！

# 1．概述

本公司生产的LB-2080污染源真空气袋采样器，主要采用聚氟乙烯（PVF）等聚合物薄膜气袋，应用被动采样方式收集环境空气、固定污染源废气中挥发性有机物、挥发性卤代烃、环境空气中总烃、甲烷和非甲烷总烃、臭气等气体。可供环保、卫生、劳动、安检、军事、科研、教育等部门用于各种样气的采集。

本仪器采用交流用220VAC市电，内置的16.8V可充电电池（ 免维护电池）供电。机内设有充电线路，使用极为方便。

本仪器的使用环境温度在0℃~35℃相对湿度不大于85%R.H。周围环境不应有腐蚀性气体及强烈的机械震动和电磁干扰。

# 2.主要特点

1)	采用被动采样法，样气直接进入气袋，实现零交叉污染采样；

2)	清洗置换气袋内残余气体时，无需拔插气袋连接管，通过主机对气袋进行自动控制清洗，即可完成气袋内残余气体的置换和采样的全过程；

3)	气路采用惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附；

4)	真空箱气袋采样器内置高性能锂电池，支持长时间采样，可无需交流电采样；

5)	采样过程中全程检测气袋压力，气袋采满自动停止采样；

6)	可适用于1L~10L规格的气袋；

7)	使用大流量采样泵，可调节采样流量，采样速度快，克服负载能力强；

8)	交直流两用，体积小，重量轻，操作简便；

9)	可选配一体式加热管，保证采样气路无冷凝水；

10)采样管路包含活性炭，进一步保证气袋无冷凝水；

# 3.主要技术指标

## 3.1基本参数

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 内置锂电池 | 14.8V 5.2Ah |
| 整机重量 | 约4.5kg |
| 采样流量 | 约10~200mL/min |
| 气袋清洗流量 | 约1.5L/min |
| 外形尺寸（W×D×H）mm | 360×375×270（mm） |
| 电池持续工作时间 | 约4h |
| 适用气袋体积 | 1L~10L |

## 3.2 仪器技术指标

HJ 732-2014 《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》

GB/T 14675-1993《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》

HJ 604-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》

HJ 1006-2018《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》

HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》3.3测

# 4. 工作条件

- 环境温度：5～40℃；

- 相对湿度：≤80％；

- 大气压力：当地大气压力（70～106KPa）；

- 电源电压：16.8V；

- 工作位置：水平或垂直位置；

# 5. 使用方法

## 5.1采样前的准备

检查仪器功能：打开开关，检查电池电量，显示器、键盘、泵等工作是否正常。

## 5.2 采样系统的安装

将取样管连接到真空箱主机侧面进气口，将气袋放入在真空箱内，并连接到真空箱内部的气嘴上。盖好真空箱盖。

## 5.3 进行采样

对真空箱进行校零操作，进行采样。

## 5.4 采样结束

采样结束后气袋样品立即放入避光保温的容器中保存，直至样品分析前取出。

# 6、主机面板及主要功能

## 6.1 开机

关机状态下、打开电源，开机后进行自检然后显示开机界面，自检后，按【采样】进入采样状态。

图(1) 主界面

图(2)采样界面

## 5.3 采样

按下【校零】，进行采样前压力校准，可以选择采样前清洗，或者直接进行采样。

图(3)采样运行界面

## 5.4 设置

用户可以在此进行控制加热管加热温度、清洗的次数、清洗压力以及采样设置。

图(4)设置界面

## 5.6 校准

用户在维护界面进行校准

图(5)维护界面

青岛路博建业环保科技有限公司

山东省青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处