X、γ辐射个人剂量当量监测仪

# ▍产品介绍

BG2010 型 X、γ辐射个人剂量当量监测仪采用大尺寸盖格米勒（ GM）计数管作为探测器，具有较高的辐射检测灵敏度。仪器采用新型自适应滤波算法，使得产品在测量精度、响应速度两方面均具有极佳的性能体现。可同时测量剂量当量率和累积剂量，用户可根据不同的应用场合，自行设置剂量当量（率）报警阈值，当测量数据超过设定阈值时，仪器自动发出报警（声、光或振动）。监测仪采用高性能低功耗处理器，集成度高、尺寸小、功耗低。

# ▍技术特点

◎具有电池剩余电量指示功能；

◎同时测量剂量当量率和剂量当量；

◎自带日历时钟，关机后数据长期保存；

◎采用单片机技术，功能多、体积小，仪器操作简单、使用方便。

◎具有超剂量（率）阈值报警、提醒功能； ◎ U S B 数 据 接 口 ， 可 与 计算机通讯，配备个人剂量管理软件。

◎可预置报警阈值和报警提示方式；

◎大体积、高灵敏GM计数管探测器，探测下限接近环境本底辐射水平；

# ▍技术指标

| 探测器 | GM计数管 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 剂量当量率：0.1µSv/h～10mSv/h；剂量当量：0µSv～9999mSv |
| 能量范围 | 48keV～1.5MeV |
| 相对基本误差 | 剂量当量率-17%～+25%；剂量当量不超过±15% |
| 显示单位 | 剂量当量率：µSv/h、µR/h、CPM；剂量当量：µSv、mSv |
| 报警响应时间 | ≤5s（≥15Sv/h) |
| 测试时间 | 在1s、60s、120s、300s 可调 |
| 报警阈值设置 | 在0.25、0.5、1.0、2.5、5.0、10、20、50、100µSv/h可调 |
| 显示屏 | 点阵LCD液晶 |
| 接口 | MiniUSB |
| 功耗 | ≤2.5mW |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 相对湿度 | ≤90%（35℃） |
| 重量 | 90g |
| 尺寸 | 116×60×22（mm） |
| 个人剂量管理系统 | 与PC连接使用，可对数据进行统计、分析 |