LB-LD-5H数字测尘仪

激光粉尘仪是以激光微光源的光散射式快速测尘仪。可直读颗粒物质量浓度，1分钟出结果，或根据用户需要任意设定采样时间；内置滤膜采样装置，在连续监测粉尘浓度的同时,可收集颗粒物,以便对其成份进行分析，并求出质量浓度转换系数K值。内置的过滤装置，避免粉尘对仪器部件的影响，延长仪器使用寿命；具有自校系统；具有气幕及洁净气自清洗功能，确保光学系统不受污染；实现了软件自动调零；具有与计算机双向通讯功能，可通过PC机进行数据处理，打印出曲线及表格。

仪有颗粒物浓度连续监测、定时采样以及粉尘浓度超标报警等多种功能。备有PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP切割器供选择.仪器采用了抽气泵，使其更适合需配备较长采样管的空调排气口PM10可吸入颗粒物浓度的检测，和对可吸入尘PM2.5进行监测。

设备原理

利用激光光束照射到含尘气流上，使光束产生散射光，粉尘浓度越高，产生的散射光强度越大，由此测出粉尘浓度。光散射法测定公共场所空气中可吸入颗粒物浓度，具有快速、灵敏、稳定性好、体积小、重量轻、无噪声、操作简便、等优点。一方面该方法具有较高灵敏度而需要的样品量少，并可省去或者简化样品处理步骤，因此采样时间和分析时间均可大大缩短；另一方面，该方法无需样品储存，从而避免或减少了分析方法中的各种可能的误差因素。

技术特点

1.设计了可更换的粒子切割器，实现了PM10、PM5、PM2.5、PM1.0、TSP多种粒子分离切割器兼容。

2.设计了在线滤膜采样器，实现了连续监测粉尘浓度与滤膜采样兼容，可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。

3.采用激光光源，质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。

4.采用大屏幕液晶汉字显示，实现了汉字菜单提示。

5.设计了恒流控制器，确保采样流量恒定，切割曲线的正确。

6.具有内装光学标准散板,确保仪器高稳定性。

7.具有特别的保护气幕，避免了粉尘对仪器核心部件—光学系统的污染，确保仪器高可靠性。

8.通过计算机软件实现仪器零点自动调节，提高了仪器测量精度，方便了用户使用。

9.仪器设计了定时采样机构，可根据设定时间定时采样，定时启动及关闭，所得数据可通过微型打印机记录或导入PC机进行数据处理，而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。

10.仪器可设定粉尘浓度超标报警阈值，粉尘超标时自动声光报警，或将信号传输到控制中心进行监控。

11.仪器设计了模拟量输出接口，对空气净化器进行评价时，可绘制出净化效率评价曲线。

12.除设有适合室内公共场所粉尘监测的一般测量模式和适合大气环境监测的定时采样模式外，新增加了劳动卫生模式，在此模式下，根据工业企业卫生标准（GBZ1-2002）和工作场所有害因素接触限值标准（GBZ2-2002），计算出时间加权平均值（TWA）以及短时间接触容许浓度（STEL）。

技术参数

1、配置40mm滤膜在线采样器;

2、具有可更换粒子切割器PM10、PM5、PM2.5、PM1.0及TSP供选择；

3、直读粉尘质量浓度（mg/m³），1分钟出结果；

4、大屏幕液晶显示器,汉字菜单提示；

5、检测灵敏度：LD-5L 0.01mg/m³；LD-5H 0.001mg/m³。

6、重复性误差：±2％；

7、测量精度：±10%；

8、测量范围：LD-5L 0.01～100 mg/m³；LD-5H 0.001～10 mg/m³。

9、测定时间：标准时间为1分钟，设有0.1分及手动档（可任意设定采样时间）。

10、具有公共场所监测模式、大气环境监测模式以及劳动卫生模式。可计算出时间加权平均值（TWA）和短时间接触允许浓度（STEL）等。

11、存贮：可循环存储99组数据。

12、定时采样：可设定测量时间（1～9999）秒，关机时间（0～9999）秒，预热时间（0～10）秒及采样次数（1～9999）次。

13、粉尘浓度超标报警功能，报警浓度阈值可自行设定；测定时间（1～9999）秒可自行设定。

14、输出接口：

（1）PC机通讯串行接口：RS232；

（2）微型打印机输出接口；

（3）模拟量输出接口：0—1V；

（4）数字量输出接口：电平信号。

15、电源：Ni-MH或锂电充电电池组（1.2V x 4），可连续使用8小时；附220VAC/12VDC电源适配器。

16、另配具有湿度修正功能，数据更加（详情参见LD-5S)

17、可配烟气采样杆和三脚架、微型打印机。

18、重量：2.4kg。

19、195mm*85mm*132mm

青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！